- 心电图机技术参数

- 1、12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集；

- 2、心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。

- 3、显示屏幕≥10英寸

- 4、设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标。

- 5、心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。

- 6、定标电压：1mV±1%【提供医疗器械注册证或检测报告证明材料】

- 7、共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）【提供医疗器械注册证或检测报告证明材料】

- 8、内部噪声：≤10μVP-P【提供医疗器械注册证或检测报告证明材料】

- 9、具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号【提供国家药品监督管理局直属检测单位签发的检测报告证明】

- 10、QTc参数测量：内置6种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置【提供QTc算法功能截图证明材料】

- 11、对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。【提供急性心肌梗死预警系统相关的软件著作权证书复印件证明】

- 12、阿托品试验采集及处理流程【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】

- 13、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能

- 14、梯形图生成技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件】

- 15、每台心电图机标配台车

16、提供现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中，医院不再出面协商，为保证和系统的完整对接，提供心电系统厂家出具的技术对接可行性承诺函（具体的接口费用请与纳龙心电系统服务商联系，13865908049程工）

17、设备质保期限三年