内窥镜用二氧化碳送气装置技术参数

- 1. 具有气压的调节及压力监测预警功能

输入CO2气体额定压强范围：≤0.3MPa-1.4MPa；

输出CO2气体额定压强为≥45kPa±4kPa。

输入CO2气体压强上限提示值为≥1.5MPa ±0.15MPa；

输入CO2气体压强下限提示值为≤150kPa ±15kP

内窥镜用二氧化碳送气装置应具有过压声光提示功能。

- 2. 具有输出流量监测及预警功能

输出CO2气体额定流量≥8.5L/min，允差±1L/min。

输出CO2气体额定流量精度±0.3L/min。

# 输出CO2气体流量下限提示值为≤0.6L/min

3. 具有气体加热功能

恒温加热功能，并实时监控气体温度

输出CO2气体温度在15℃-35℃范围内。

4. 具有四种定时模式

内窥镜用二氧化碳送气装置具有4种定时模式，分别为15min，30min，60min,120min，定时精度±10s。

5. 具有气体过滤功能

高效气体杂质过滤性能，0.5μm及以上微粒的滤除率大于等于90%。

6. 具有脚踏、按钮双联控制启停

- 7. 显示屏尺寸≧4.3英寸，分辨率≧480*800

8. 能兼容奥林巴斯、富士、宾得等主流主机使用

9.质保时间三年（提供质保承诺函）