一、多功能抢救车参数

1.要求材质冷钢喷塑·ABS工程塑料材质结构组成；箱体冷钢喷塑材质，台面、抽屉、对开门ABS工程塑料材质；表面易清洗、擦拭、耐腐蚀；

2.车体上部要求：台面两侧平拉开设计；拉开后内部使用尺寸≧500*360**100mm；台面可锁结构；

3.车体左侧要求有扶手；

4.车体右侧：中控锁可旋式（控制车体正面二只抽屉）

5.车体正面：配置有两层ABS抽屉、三折轻声导轨，中抽面高≧120mm，内空≧500*350*110mm；抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为半圆凹陷式。

6.车体底部要求：车体四周安装有防撞装置；底部四只万向轻声轮，并且其中两只带刹车功能；

二、病例车参数

1.高强度ABS一体成形，模块化安装

2.大容量抽屉2个

3.数字标记设计方便存取

4.安全带锁预防遗失

5.万向静音豪华锁轮

6.可存放40个病例夹

7.配置40个加厚蓝色病例夹

三、输液泵技术参数

1.输液泵需通过三类注册证

2.支持输血功能

3.可升级肠内营养液输液功能

4.输液精度≤±5%

5.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

6.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

8.八种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式

9.可以镇痛药、化疗药、胰岛素输注

10.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

11.支持药物库，可储存5000种药物信息。

12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

13.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg

14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

15.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

16.具备单个气泡和累积气泡报警，支持最小50μL的单个气泡报警

17.信息储存：可存储5000条的历史记录

18.电池工作时间≥5小时@25ml/h

19.防异物及进液等级IP44

20.整机重量不超过1.5kg

21.满足急救标准，适合在救护车使用。

22.整机使用期限≥10年

四、心电监护仪技术参数

1.要求便携一体式监护仪, 无风扇噪音干扰。

2.≥10寸彩色液晶触摸电容屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示。

3.标配锂电池，工作时间≥4.5小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥9小时。

4.安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

5.监护仪设计使用年限≥10年。

6.主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，配置WIFI功能。

7.主机可选配具备侧报警灯或360°报警灯。

8.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥7种。

9.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

10.采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。

11.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落仍能保持监护。

12.提供QRS阈值调节功能，为避免R波幅度较低时误报停搏报警，以及某些高T波和高P被误识别为QRS波群。

13.心率监测范围：成人10～300bpm，小儿/新生儿：10～350bpm。

14.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

15.提供SpO2和PR的实时监测，来自SpO2的PR测量范围：20-300。

16.采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性

17.提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。

18.配置无创血压测量，无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

19.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等。

20.提供呼吸测量，呼吸测量范围：1-200 rpm。

21.具有三级声光报警，参数报警级别可调。

22.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

23.具有图形化技术报警指示功能。

24.支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能

25.具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式,可选隐私模式。

26.可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能。

27.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

28.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

29.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

30.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等。

31.主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置。

32.可升级内置记录仪。

33.支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

| 五、肠内营养泵技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1 | 要求能连续运行 |
| 2 | 输液速度≥1000 ml/h，步进数1； |
| 3 | 输液速度精度：≤±1ml/h 或者≤±6%; |
| 4 | 输液量预置范围：0-9999 ml，步进数1； |
| 5 | 输液量精度：≤±10%。 |
| 6 | 灌注速度及精度：≥1000 ml/h，≤±10% |
| 7 | 冲洗速度及精度：≥1000 ml/h，≤±10% |
| 8 | 单次冲洗剂量：＞30 ml |
| 9 | 最大输液压力：≥0.1 MPa |
| 10 | 阻塞报警阈值（压力）：50KPa±10KPa |
| 11 | 输液模式：普通和浓稠两种模式可选，浓稠模式适合输注粘稠度较高的营养液。 |
| 12 | 具备肠营养器管路快速灌注功能和冲洗功能 |
| 13 | 具有营养液加热功能 |
| 14 | 液体加热温度：距加热器出口15cm处≤38℃ |
| 15 | 具备记忆并恢复上次输液注参数功能 |
| 16 | 采用超声检测技术探测气泡，可探测单个体积≥50uL的气泡 |
| 17 | 具备管路阻塞检测功能：管路产生阻塞后，自动释放阻塞后管路中的压力 |
| 18 | 采用旋转置数盘进行置数 |
| 19 | 报警功能：阻塞报警、气泡报警、输注完成报警、超温报警，电池耗尽报警、阻塞检测异常报警、电机反馈异常报警、气泡检测异常报警、加热器件不升温报警、电池欠压报警、冲洗完成报警、暂停超时、加热器断开； |
| 20 | 提示功能：网电源通/断、灌注/冲洗/输液状态 |
| 21 | 可恢复的报警音消除后自动恢复时间：1min50s—2min |
| 22 | 暂停超时报警时间：1min50s—2min |
| 23 | 中速触发阻塞报警时间：≤7min15s |
| 24 | 中速运行达到阻塞报警阈值产生的丸剂量＜1ml |
| 25 | 报警音量≥三档可调 |
| 26 | 参数记忆开关设置、按键音开关设置 |
| 27 | 外形尺寸：＜160mm（长）×180mm（宽）×190mm（高） |
| 28 | 在电池充满情况下，使用内部锂电池供电时，在中速工作条件下可以连续工作≥5个小时 |
| 29 | 设备噪声水平＜50dB |
| 30 | 防水等级IPX1等级（防滴液的封闭设备） |