一、便携式生物刺激反馈仪技术参数

- 主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。

- 供电方式为内置电池+外接电源双供电模式，锂电池容量≥4000mAh。

- 主机输入功率≤60W

- 主机可接地线，避免电磁干扰。

- 主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道，≥3个肌电采集通道。

- 使用物理旋钮调节电流强度，每个通道均具备独立的旋钮控制，总计≥4个控制旋钮。

- 肌电采集范围≥5-2500μV

- 分辨率：≤1μV

- 通频带：不窄于20Hz～520Hz

- 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

- 电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10μs可调节。

- 电刺激脉冲频率：至少在1-600Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。

- 各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。

- 具备电刺激治疗和生物反馈治疗两种治疗方法。

- 设备包含治疗方案不小于50种。

- 生物反馈方案可设置治疗时间，自由调节肌电反馈阈值，并显示肌电最大值、最小值、平均值和实时值。

- 自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑，实现个性化治疗。

- 系统可内置存储患者信息及诊疗记录，数据可进行备份。

- 所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。

- 自动检测通道连接，电极脱落有提示保护。

一、双通道注射泵技术参数

- 双道注射泵需通过国家三类注册证

- 整机使用期限≥10年

- 双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关。

- 注射精度≤±2%

- 速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

- 快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

- 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

- 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- 不小于3.5英寸电容触摸屏

- 支持药物库，可储存5000种药物信息

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 信息储存：可存储5000条的历史记录

- 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

- 防异物及进液等级IP44

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用。