全自动洗胃机技术参数

1.具有口腔插管与鼻腔插管两种洗胃模式；

2.自动三档流量平衡+压力传感器;

3.液晶数字显示、自动记录次数，急救快速读数、方便病历统计;

4.循环周期≤20秒，基础流速≥2L/min;

5.自带故障提示、双重安全保护。

便携式吸痰器参数

- 极限负压值：≥0.075MPa

- 负压调节范围：0.02MPa-极限负压值

- 抽气速率：≥18l/min

- 贮液瓶：1000ml，一只

- 噪声：≤65dB（A）

全自动台式电子血压计参数

| 1 | 测量原理 | 示波法 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 显示屏 | LCD显示屏 |
| 3 | 测量位置 | 左右臂均可 |
| 4 | 适应臂周范围 | 17～42cm |
| 5 | 测量范围 | 血压量程：0～299mmHg； 脉博数：40～180次/分 |
| 6 | 测量精度 | 压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa） 脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取大者） |
| 7 | 肘部位置提醒 | 肘垫设计，便于客户手臂正确放置 |
| 8 | 防水等级 | IP21 |
| 9 | 臂筒角度调节 | 自动上下浮动式臂筒 |
| 10 | 臂筒组件交换功能 | 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 |
| 11 | 通信数据输出 | USB2.0、蓝牙5.1 |
| 12 | 抗菌设计对应 | 袖带：抗菌布套 |
| 13 | 运行模式 | 连续运行 |
| 14 | 重测提醒功能： | 当血压计检测到身体移动或发生错误时自动提醒用户重新进行测量 |
| 15 | 高血压提醒功能 | 根据测量结果，显示提醒信息 |

空气消毒机技术参数

|  | 1.适用体积≥120m3 2. 消毒方法：等离子体 3.等离子体反应器使用寿命≥30000小时。 4.等离子体密度值大于5.14×1017m-3 5.可在有人的情况下消毒，消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备。 6.循环风量≥960m3/h 7.模拟实验白色葡萄球菌杀灭率≥99.9% 8.对130m3密闭房间内空气中自然菌消亡率≥95.24% 9.工作功率：在消毒净化900m³/h风量时等离子体发生器最大能耗≤10W/h 10.消毒时空气的臭氧量≤0.07mg/m3 11.等离子电压5-6KV 12. 负离子浓度：≥6×106个/cm3 13.等离子体反应器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能 14.每天有三个工作时段，自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。 15.超静音风机 16.超远距离红外线遥控操作（≥10M） 17.噪音≤55db(A) |
| --- | --- |