- 黄疸仪技术参数

1.符合国家相关规定具有CMD13485及9001质量认证；

2.测量方式：光反射式；

3.光源：LED发光二极管；

4.显示方式：液晶显示；

5.示值误差：0-25 mg/dL±1.0 mg/dL；

6.电源：锂电池DC3.7V、≥1500mAh，一次充足电后可检测800次以上；

7.校验色屏：白色端面为0，黄色端面为16.0±1.0。

8.测量单位同时显示功能：可分别显示μmol/L、mg/dL。

9.数据存储功能：具有存储≥200条测量数值的功能。

10.计算平均值功能：显示“AVERAGE(n)”的数据、单位。“（n）”为2-5次，递增；同时可清除前一次数据,“（n）”退1，数据同时退一次；“（n）”为1和5时，不可清除。

11.具有电池电压检测、充电显示、充电自动保护和自动关机功能。